使用公差の説明
（平成１４年 1 月１日以降校正の質量計合格基準）
(有)池田鉄工所

表１ 精度等級 （新基準 平成１２年８月計量法改正）

精度等級	目量等	目量の数	
一級	0.01ｇ以上	50,000 以上	

二級	0.01ｇ以上 0.05ｇ以下
0.1ｇ以上	100 以上 100,000 以下
5,000 以上 100,000 以下	

三級	0.1ｇ以上２ｇ以下
5ｇ以上	100 以上 10,000 以下
500 以上 10,000 以下	
四級	5ｇ以上	100 以上 1,000 以下	
表２ 使用公差 （新基準 平成１２年８月計量法改正）

精度等級	目量等で表した質量の値	使用公差	

一級	0 以上 50,000 以下
50,000 を超え 200,000 以下
200,000 を超えるもの	目量等
目量等の２倍目量等の 3 倍	

二級	0 以上 5,000 以下
5,000 を超え 20,000 以下
20,000 を超え 100,000 以下	目量等
目量等の２倍目量等の 3 倍	

三級	0 以上 500 以下
500 を超え 2,000 以下
2,000 を超え 10,000 以下	目量等
目量等の２倍目量等の 3 倍	

四級	0 以上 50 以下
50 を超え 200 以下
200 を超え 1,000 以下	目量等
目量等の２倍目量等の 3 倍	
精度等級と使用公差の算出方法（２つの等級にまたがる場合は下位を優先とする。） はかりのひょう量(MAX)を目量(１目盛の値)で割ったものが表１の目量の数となる。
例としてひょう量 6100ｇ目量 0.1ｇのはかりでは目量の数は 61000 となる。この場合、目量等 0.1
ｇ以上,目量の数 5000 以上 100,000 以下より２級となる。表２より使用公差は０～500ｇ以下では 0.1ｇとなり 500ｇを超え 2ｋｇ以下では 0.2ｇ、2ｋｇを超え 6100ｇ以下は 0.3ｇとなる。
旧基準のＯ,Ｍ,Ｈ級は経過措置として１０年間の使用が認められているが、新基準は国際勧告
OIML に完全整合化されたものであるため、当社はこれを採用する。
登録番号 8386 号一般計量士 池田英次